ÍNDICE

- Objetivo

- ABRANGÊNCIA

- rESPONSABILIDADES

- Documentos Complementares

- Definições

- dESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- Fluxogramas

- Anexos

- Referência Bibliográfica

| Edição | Alteração |
| --- | --- |
| 00 | Emissão inicial do documento em 01/07/2022 |

| Elaborado por: Camila Barbosa Rolim Carvalheira Biomédica Perfusionista | 01/07/2022 | Aprovado por: Élida Rezende Carvalho Coordenadora da Unidade de Perfusão | 01/07/2022 |
| --- | --- | --- | --- |

# OBJETIVO

# Padronizar a conduta na montagem e preparo das máquinas de circulação extracorpórea, e assim evitando o máximo de intercorrências/acidentes durante a CEC e também detectar problemas e/ou falhas técnicas antes mesmo de iniciar o procedimento.

# ABRANGÊNCIA

# O check list é um procedimento que começa antes mesmo de montar e preparar a máquina.

# rESPONSABILIDADES

# Procedimento aplicado pelo grupo de perfusionistas do INCOR de São Paulo nas cirurgias cardíacas e pulmonares que necessitam da CEC sejam adultos ou crianças.

# Documentos Complementares

SIGLAS:

  - INCOR – Instituto do Coração

  - POP – Procedimento Operacional Padrão

  - RL – Ringer Lactato

  - CEC – Circulação Extracorpórea

  - TCA – Tempo de Coagulação Ativado

# Definições

  - A padronização na conduta e preparo das maquinas de circulação extracorpórea.

# DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

# PROCEDIMENTO:

O check list é um procedimento que começa antes mesmo de montar e preparar a máquina.

Primeiramente, observa-se se os suportes e a máquina estão adequados ao paciente, no caso de neonato, infantil, pediátrico, adulto, com bomba centrífuga ou bomba propulsora de rolete. Após definir o tipo de máquina que se usará, ligar a máquina na rede elétrica (lembrando que todas as máquinas de CEC são de voltagem 220V), checar se a máquina está funcionando sem queda de resistência/energia, se a bomba de água funciona e aquece corretamente, e detectar algum tipo de problema, como por exemplo, problema com os roletes.

Deve ser levado para a sala todo o material que será possivelmente utilizado na cirurgia para evitar trocas ou solicitações durante o procedimento. O material deve ser aberto na mesa estéril e ser montado de forma estéril, e as membranas da Braile deverão ser analisadas para detectar já na montagem possíveis rachaduras e trincos que podem ocorrer, e que impedirão uma oxigenação adequada durante a CEC. A máquina montada deverá permanecer coberta com campos estéreis até a hora de entregar os tubos ao cirurgião, com exceção para os circuitos que possuem os tubos pré-montados dentro do blister de forma estéril (olhar com atenção também possíveis rachaduras e trincos).

Depois de montada, e preenchida com o volume correspondente para cada circuito, em geral com Ringer Lactato, lava-se o sistema, tira o ar e despreza-se esse volume preenchendo a máquina com volume ideal para o prime final.

Nesse momento o perfusionista que montou, preparou toda a sala como:  tirou as bolhas do circuito, calibrou os roletes (arterial e aspiradores), abriu as válvulas de ar comprimido e de oxigênio e colocou o blender adequado, montou a autotransfusão caso seja uma cirurgia que tenha como protocolo ou solicitação prévia, reforçou as conexões de tubos, conectou o tubo para o gás no sentido correto caso tenho a vaporizador em uso, verificou a ordem dos aspiradores ( campo- entrada caçapa - saída caçapa - reservatório venoso/cardiotomia), testou roletes e bomba centrífuga, testou o aparelho de vácuo no circuito e retirou válvulas de segurança do reservatório venoso, verificou  oxigenador de membrana, liberar a saída de CO2, testou agua quente e agua fria, pegou gelo para máquina/cardioplegia, preparou a cardioplegia adequada e fez a calibração do circuito, separou cânulas e fez cálculo do fluxo. Pode então chamar ou solicitar a  um colega (perfusionista) para checar o que foi preparado por ele, checando item por item e no final o perfusionista que checou assina (de forma que está de acordo com tudo o que foi feito), e/ou corrige algo que não estava de acordo ou complementa algo que estiver faltando. E que o mesmo observou também todos os itens da ficha de check list.

As cânulas, o gelo, aparelho e lâminas de TCA, cronômetro, o monitor, a caixa de conectores, maleta de drogas, transdutor de pressão, a checagem de todos os itens que estão ligados na rede elétrica, see não estão no modo bateria, e fichas também devem ser checados se estão na sala para não haver solicitações de última hora otimizando o tempo.

# FLUXOGRAMAS

  - Sem fluxograma

# ANEXOS

# Sem anexos.

# REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

  - Sem referências citadas.