ÍNDICE

- Objetivo

- ABRANGÊNCIA

- rESPONSABILIDADES

- Documentos Complementares

- Definições

- dESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- Fluxogramas

- Anexos

- Referência Bibliográfica

| Edição | Alteração |
| --- | --- |
| 00 | Emissão inicial do documento em 01/07/2022 |

| Elaborado por: Rebeca Sampaio Góes Fisioterapeuta Perfusionista | 01/07/2022 | Aprovado por: Élida Rezende Carvalho Coordenadora da Unidade de Perfusão | 01/07/2022 |
| --- | --- | --- | --- |

# OBJETIVO

1.1 Padronizar os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) referentes ao preparo do perfusato para a CEC

1.2 Padronizar e minimizar a ocorrência de desvios na execução das tarefas

1.3 Assegurar a qualidade no atendimento

# ABRANGÊNCIA

2.1 Operação cardíaca com Circulação Extracorpórea

2.2 Operação não cardíaca com Circulação Extracorpórea

# rESPONSABILIDADES

3.1 A aplicação deste POP é de responsabilidade do Perfusionista Assistencial

# Documentos Complementares

  - Inserir informações.

# Definições

  - Descrever os materiais descartáveis e permanentes utilizados durante a circulação extracorpórea (CEC).

# DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

6.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS

- Gelo

- Lâminas de TCA

- Cânulas (vide POP Cânulas)

- Conectores

- Extensão catabolhas

- Conjuntos de tubos (Tabela 1)

- Bomba centrífuga (vide POP Bomba centrífuga)

- Cardiotomia (Adulto - Braile, capacidade 3700 ml, conexão 3/8)

- Reservatórios venoso (Tabela 1)

- Oxigenadores (Tabela 1)

- Filtros arterial (Tabela 1)

- Cardioplegias (Tabela 2)

- Extensão da cardioplegia cristaloide adulto Braile

- Hemoconcentradores (Tabela 1)

- Tubos extensor de PVC

- Kit de autotransfusão pediátrico e adulto (vide POP Autotransfusão)

- Materiais e medicamentos da maleta da farmácia (Figura 1. Formulário - Nota de Débito de Materiais e Medicamentos - Perfusão)

6.2 MATERIAIS PERMANENTES

- Prancheta

- Formulários: ficha de CEC, ficha de dados, check list, balanço, laudo e folha de débito da farmácia

- Caixa de pinças e pinças

- Caixa de conectores e conectores

- Maleta da farmácia

- Blender (Braile e Sechrist)

- Mangueiras de O2 e de ar comprimido

- Válvulas redutoras de O2 e ar comprimido

- Vaporizador de Sevoflurane

- Copo de vácuo

- Válvula de vácuo

- Cabos de energia

- Extensão de energia

- Suportes para os circuitos de CEC

- Fonte para carregar aparelho de TCA

- Balde

- Caixa de gelo

- Equipamentos:

  - Máquina de CEC Braile 			220V

  - Máquina de CEC Maquet			220V

  - Módulo de cardioplegia 			220V

  - Módulo de circulador d’água 		220V

  - Circulador d’agua (Maquet - HCU) 	220V

  - Bomba centrífuga

    - Console 				220V

    - Monitor

    - Sensor de fluxo

    - Motor eletrônico

    - Motor manual

    - Cabo de pressão

  - Máquina de autotransfusão 		220V

  - Monitor de vácuo 				110V

  - Cronômetro digital triplo 			110V

  - Aparelho de TCA

  - Medidor de pressão com cabo

  - Monitor com cabo de transmissão 	110V

# FLUXOGRAMAS

| Oxigenador | NEONATO |  | INFANTIL |  | PEDIÁTRICO | ADULTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maquet QUADROX-i | Terumo CAPIOX FX05 | Sorin D101 Kids | Terumo CAPIOX FX15 | Terumo CAPIOX FX15 | Braile |
| Taxa máxima de fluxo sanguíneo | 1,5 l/min | 1,5 l/min | 2,5 l/min | 4 l/min | 5 l/min | 7 l/min |
| Perfusato estático | 40 ml | 43 ml | 87 ml | 144 ml | 144 ml | 390 ml |
| Superfície de transferência de gás | 0,38 m2 | 0,50 m2 | 0,61 m2 | 1,5 m2 | 1,5 m2 | 2,2 m2 |
| Superfície de troca de calor | 0,07 m2 | 0,035 m2 | 0,06 m2 | 0,14 m2 | 0,14 m2 | 0,68 m2 |
| Material da fibra microporosa | Polipropileno |  |  |  |  |  |
| Conexão | ¼” | ¼” | ¼” | ¼” | 3/8” | 3/8” |
| Filtro arterial | Maquet | Terumo | Sorin D131 | Terumo | Terumo | Braile* |
| Acoplado | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Não |
| Perfusato estático | -- | -- | 40 ml | -- | -- | 210 ml |
| Área | 20 cm2 | 130 cm2 | 140 cm2 | 360 cm2 | 360 cm2 | 660 cm2 |
| Tamanho do poro | 33 µm | 32 µm | 40 µm | 32 µm | 32 µm | 40 µm |
| Conexão | ¼” | ¼” | ¼” | ¼” | 3/8” | 3/8” |
| Reservatório venoso | Maquet VHK 11000 | Terumo RW | Sorin | Terumo RW30 | Terumo RW40 | Braile |
| Volume máximo | 0,8 l | 1 l | 1,5 l | 3 l | 4 l | 3,7 l |
| Volume mínimo | 15 ml | 15 ml | 30 ml | 70 ml | 200 ml | 400 ml |
| Conexão retorno venoso | ¼“ | ¼“ | 3/8“ | 3/8“ | ½” | ½” |
| Conexão saída | ¼“ | ¼” | ¼” | 3/8“ | 3/8” | 3/8” |
| Conjunto de tubos | Maquet | Terumo | Sorin | Terumo | Terumo | Braile |
| Pré-montado | Sim |  | Sim | Sim | Sim / Não | Não |
| Marca | Comex |  | Livanova | Comex | Livanova / Braile | Braile |
| Etiqueta (Tubos para CEC.. OU Conjunto de tubos para CEC.. OU Sistema de tubos) | ..Inf Neo c/ blister .. ?x? fluxo 1,5l |  | ..HLM BRA, pré montado, com filtro arterial ..?x3/8“ fluxo 2,5l | ..Inf Neo c/ blister .. ?x3/8“ fluxo 2,5l | .. ..HLM EU, pré montado, sem filtro arterial OU ..BB-004 ADULTO UNIF. S5 .. Máquina S5 | ..BB-004 ADULTO UNIF. S5 .. Máquina S5 OU ... adulto ... adulto |
| Com tubo único | Sim 3/8“ |  | Não | Sim 3/8“ | Sim ½” | Sim ½” |
| Hemoconcentrador | H 250 – Braile |  |  |  | H 500 – Braile |  |
| Taxa máxima de fluxo sanguíneo | 400 ml/min |  |  |  |  |  |
| Perfusato estático | 24 ml |  |  |  | 34 ml |  |
| Superfície efetiva da membrana | 0,25 m2 |  |  |  | 0,50 m2 |  |

| CARDIOPLEGIAS BRAILE |  | Cristaloide Infantil | Cristaloide Adulto | 4:1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reservatório | Volume máximo | 450 ml | 2000 ml | -- |
|  | Volume mínimo | 25 ml | 125 ml | -- |
| Trocador de calor | Taxa de fluxo máxima | 500 ml/min |  |  |
|  | Superfície efetiva de troca de calor | 0,14 m2 |  |  |
|  | Perfusato estático | 44 ml |  |  |

# ANEXOS

# REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

  - Sem referências bibliográficas.